## Slide 1: SiTCP-VME変換モジュールの開発
KEK 物構研：中性子
佐藤節夫

## Slide 2: 発表内容
開発の動機
SiTCPとは
制御したい古いモジュール＆VME規格
SiTCP-VME変換モジュール
使用状況
他への応用
まとめ

## Slide 3: 開発の動機
高エネ研（KEK）と京都大学原子炉実験所（KUR）の共同研究で、KEKで使用しなくなった古い中性子検出器を譲った。その処理回路のVMEモジュールを使うことになり、再び使えるように整備することになった。とりあえず、検出器40本でモジュール5台を動くようにする。
従来は、独自開発していたUSB-VME変換モジュール（2004年の技術研究会で発表）で制御を行っていたが、32bit版CPU用であった。最近の64bit版用に変更不可。
SiTCP-VME変換モジュールは従来から作製を試みていたが、うまくいかなかった。再挑戦。手半田できるSpartan6-LX9にぎりぎりSiTCPが入ることがわかり、最低限の機能を搭載。

## Slide 4: SiTCPとは
KEKの内田智久氏が開発した、CPUを使用しないでネットワークを高速に、低消費に使用する技術である。日本中の高エネルギー物理実験分野で非常に多く採用されている。
SiTCPはKEKベンチャーが無償管理している（http://e-sys.kek.jp/tech/sitcp/） 。 FPGAのライブラリー形式でダウンロードできる。開発はこれだけで可能。完成品の MACアドレスは有料。また、変換基板の形でも販売されている。

## Slide 5: 制御したい古いモジュール
パルス中性子を使用した実験で欠かせない、時間分析機能を持つ。
32KB x 5個のメモリを持ち、4096ch x 8入力の時間ヒストグラムを
VME-J1コネクタから読み書きする。メモリに見える。1994年製。

## Slide 6: 制御したい古いモジュール
VME規格を完全に準拠するのは大変なので、基本的な機能だけ装備。
アドレス設定後、ASをロー。書き込みならデータを設定してDS0,1をロー。
読み出しならDS0,1をローにしてDTACKに同期してデータを読む。
VMEのデータ転送タイミング

## Slide 7: SiTCP-VME変換モジュール
他の用途のVME基板のおまけの機能として設計した
手半田できるように、Spartan6-LX9のTQG144パッケージを選んだ
Spartan-LX9
LAN83C185
(100B-PHY)
VME bus

## Slide 8: SiTCP-VME変換モジュールの構成
SiTCPがネットワークからバイト単位データ列にするので、組み替えて
3バイトアドレス、2バイトデータのVME規格バスに変換している。
SiTCPが96%占有、2%でVME転送制御ブロックをプログラムした。
非同期転送なので、古いモジュールの最大データ長の16kBのFIFOを持たせた。
ヒストグラム初期化に0データを書き込むことが多いため、自動転送モードを付けた。

## Slide 9: PCからのデータ転送プロトコル
書き込み：コマンド（＋データ）を send() ＋ 2byte_receive()
読み出し：コマンドを send() ＋ データをreceive()
最大データ長の16kB
書き込み、send + 2byte_receive
読み出し、send + receive
コマンド：制御コード（8bit）＋VMEアドレス（24bit）＋転送データ数（32bit）

## Slide 10: KURでの使用状況

## Slide 11: KURでの使用状況
KURの炉室のB3ビームポートで
使用し始めた。
3cm角に絞った中性子ビームを
試料に照射し、回析実験を
行っている。

## Slide 12: SiTCP-VMEモジュールの問題点
不具合：旧VMEモジュールは単なるメモリでなく、測定中はヒストグラム処理がされる。VME側から見ると非同期にアクセス時間が変わる。ネットワーク的には問題ないはずであるが、不安定になった。＞＞前回はここでギブアップ。
対策：書き込み安定化のため、旧VMEモジュールの最大データ長の16KBのFIFOを持たせた。また、読み出し安定化のため、最長遅延時間の2バイト／5usに固定化した。＞＞一定の速度で読み書きできるようになった。

## Slide 13: SiTCP-VMEモジュールの問題点
ヒストグラム処理が入ると
遅くなり、転送速度が
不安定にならないよう、
一番遅い場合より少し
遅くし、一定にした
青：VME規格のDS0,1
赤：DTACK

## Slide 14: 他への応用：SiTCPテスト回路
Avnet社製のスタータキット
(Spartan6-LX9使用、7千円)
で、新規基板開発の
インターフェース
として使用している。
左：新基板、右：32chアンプ＋テスト信号発生回路
新規開発基板：
10bit-ADC:16ch,50MHz
Spartan6-LX16
10nsアクセス512k-byte
SRAM x 2
Avnet社製
スタータキット
Spartan6-LX9
16端子使用可
新基板のテスト状況

## Slide 15: 他への応用：SiTCPテスト回路
上：波形観測(1024ch)
下：上記データの時間分布図(64K-byte x 16ch)
初め、16K-byteまでは安定に読めたがそれ以上で、
動作が不安定になった。＞＞一定間隔のデータ
転送で安定になった。この場合、1M-byte/sであった。
64K-byteで64msで転送できるので、十分である。
上：10bit-ADC:16chを50MHzで、
波形観測(1024ch: 2K-byte x 16ch)
下：上記データの波高分布図
(512ch: 2K-byte x 16ch)

## Slide 16: SiTCPテスト回路から得られたもの
使い古しのスターターキットがSiTCPテスト回路として再生できた。 SiTCP-VMEモジュールプログラムを少し変更しただけでできるので、短期間で開発できた。
新規開発基板の基本機能の確認が実際のマスター回路の開発を待たずにできた。まだ設計中のマスター回路の設計に生かされる。
16ビットのデータ幅に収まれば、簡単なインターフェースの新規基板のテスト回路にも応用できるはずである。

## Slide 17: SiTCPテスト回路の発展－１
シリアル制御のDACとADCを付けて、高電圧電源を
ネットワーク制御もできるモジュールを開発した。
SiTCP-VMEとして使用
可能。
+5V1A電源で動作させ
ることが可能。
高電圧電源：
TCP/IP 0V~-1500V
手動 -300V~-1500V
最大1mA
（+2000V0.7mAも可）
液晶表示器
高電圧部分
高電圧発生器
-1500V, 1mA か
+2000V, 0.7mA
が取り付け可能
手動設定
+5Vだけで動作

## Slide 18: SiTCPテスト回路の発展－２
1Gbit-SiTCPのテスト基板を製作をした。Spartan-LX9使用。
1Gbit-SiTCPで、
前述の新規開発
基板を4枚載せる
基板を開発した。
64ch-10bit-ADC,
40MHzを持つ。
Spartan-LX75使用
のVMEモジュール
(電源だけを使用)。
Spartan-LX9
DP83865
(1G-PHY)
SiTCPは
100BASE-TXと
1000BASE-Tが
扱える。
Spartan-LX9で
Gbit-TCP/IP使用の
テスト基板作製
P板で安く速くできた
1Gbit-SiTCPの処理回路基板を完成させた。Spartan-LX75使用。

## Slide 19: まとめ
USB-VME変換モジュールに替わり、SiTCP-VME変換モジュールを開発した。旧型VMEモジュール5台を制御でき、京都大学原子炉実験所（KUR）で使用を開始した。
SiTCPテスト回路に応用でき、すでに成果が出た。短期間での開発が可能である。
SiTCPを利用した応用範囲は広く、実験の幅が広がる。