## Slide 1: SiTCP-HVモジュールの開発
KEK 物構研：中性子
佐藤節夫

## Slide 2: 発表内容
開発の動機
SiTCPとは。SiTCP-VME変換モジュールからSiTCP-HVモジュールへ
高電圧電源部分
プログラム：ネットワークからの制御
使用例
まとめ

## Slide 3: 開発の動機
中性子検出器において、高圧電源は必要不可欠であり、特に検出器開発においては、頻繁に電圧を変える必要があるので、遠隔操作できる電源がほしかった。
昨年度、SiTCP-VME変換モジュール開発の発表を行っている。スペース的に余裕があり、少ないゲートでできる高圧電源の開発が最適であった。

## Slide 4: SiTCPとは
KEKの内田智久氏が開発した、CPUを使用しないでネットワークを高速に、低消費に使用する技術である。日本中の高エネルギー物理実験分野で非常に多く採用されている。
SiTCPはKEKベンチャーが無償管理している（http://e-sys.kek.jp/tech/sitcp/） 。 FPGAのライブラリー形式でダウンロードできる。開発はこれだけで可能。完成品の MACアドレスは有料。また、変換基板の形でも販売されている。

## Slide 5: SiTCP-VME変換モジュール
他の用途のVME基板のおまけの機能として設計した
手半田できるように、Spartan6-LX9のTQG144パッケージを選んだ
Spartan-LX9
LAN83C185
(100B-PHY)
VME bus

## Slide 6: SiTCP-HVモジュール
SiTCP-VME専用の基板を開発し、空いた空間に
高電圧電源を取り付けた。
高圧電源部分

## Slide 7: SiTCP-HVモジュールの構成
追加部分

## Slide 8: 構成の説明
SiTCP-VMEとして使用
可能。
+5V1A電源で動作させ
ることが可能。
高電圧電源：
TCP/IP 0V~-1500V
手動 -300V~-1500V
最大1mA
（+2000V0.7mAも可）
液晶表示器
高電圧部分
高電圧発生器
-1500V, 1mA か
+2000V, 0.7mA
が取り付け可能
手動設定
+5V動作可能
PCから制御できなくても、自立して動作する設計を心がけた。
電源も、広く使われている+5VのACアダプタで使用できる。

## Slide 9: 高電圧電源部分
素人の高電圧回路は非常に危険なので、できるだけ単純な構成とし、
完璧にアース面で囲われた空間内に閉じ込めた。
高圧は浮いたパッドだけ、
裏面は完全グランド面
高電圧電源モジュールは
アースにしっかりはんだ付け

## Slide 10: 高電圧電源カタログ
高圧電源モジュールを買ってきて+12Vを与えれば簡単に高電圧が発生する。

## Slide 11: 工夫したところ１：手動と遠隔
手動は半固定抵抗を回し、遠隔はDACで設定する。両立するために、DACで出力をオープンにできるタイプを使用した。
電源投入時はオープンで手動で設定できる。ネットワーク越しに設定したときのみDACを有効にできる。手動に戻すこともできる。
ただし、0V付近はDAC出力が低抵抗で負けてしまうので、手動設定範囲を狭めた。
0~1500V ＞＞ 300~1500V

## Slide 12: 工夫したところ２：電圧読み出し
＋電源と－電源の切り替えは高電圧発生モジュールを変えることで対処した。
入出力絶縁モジュールを使用して、切り替える方式も考えられるが、素人が安全に扱うために単純化した。小型にしやすい。
読み出し回路では、極性に対応して、反転か非反転を選ぶ。

## Slide 13: ネットワークからのアクセス
SiTCPはTCP/IPとUDP/IPを独立に使用できる。UDP/IPを使用した。SiTCPで規定されているアドレス空間の割り当てで設定と読み出しで4バイト配置した。
その他にもTOF測定でt0信号用時刻カウンターを装備。
LabVIEWから制御できる。0Vを指定した場合（デフォルト）、パネルの半固定抵抗が有効になる。どちらの設定でも、出力している高電圧は常時読み出せる。

## Slide 14: 中性子実験便利機能の付加： 絶対時刻付加型t0信号
TOF測定用のt0信号を付けた。T0信号がつながれていない場合、自動的にt0信号を作り出し、TOF実験でない原子炉等でも、TOF用処理装置を使用できるようになる。
TOF測定用T0信号の入力、出力端子

## Slide 15: 中性子実験便利機能の付加： 絶対時刻付加型t0信号
TOF実験に不可欠なt0信号に時刻を付加することができるようにした。イベントデータ収集モードで使用すると、絶対時刻を入れ込むことができるようになる。
UDP/IPで設定した。装置時刻相対カウンターの値をカウントアップして現時刻を常に持ちながら、t0信号に最新時刻を付加していく。入力がオープンの場合、自励発振する。少ないゲート数で役に立つ機能を追加しやすい。ワンチップマイコンでは難しい。

## Slide 16: 使用例
数種類のシンチレータの特性を測る場合などに、シンチレータによって違う最適電圧を探るのに便利である。自動測定も可能。
横軸が波高分布の場合、高電圧を変えることでゲインが変えられる。

## Slide 17: まとめ
USB-VME変換モジュールに替わり、SiTCP-VME変換モジュールを開発しているが、その空きスペースに高電圧電源を取り付けた。
高電圧電源の設計は単純な構成で完全シールドを心掛けた。
パネル前の手動設定とネットワーク越しの遠隔設定が共存できる。
実験ごとの役に立つ機能（ワンチップマイコンでは難しい）を追加しやすい。