## Slide 1: J-PARC LINAC の ビーム診断システム
KEK 加速器第一研究系
宮尾 智章
目次
・リニアックの構成
・モニタ一覧とデータ集積
実働がメインです
・バンチシェイプモニタ(BSM)

## Slide 2: J-PARC Linacの構成
3MeV
50MeV
191MeV
400MeV
IS
LEBT
MEBT-1
⇒今年度改造
MEBT-2
⇒来年度改造予定
RFQ
DTL
3台
f=324MHz
SDTL
16x2=32台
ｆ=324MHz
BEAM
DUMP
ACS
21台
f=972MHz
L3BT
RCSへ
L3BT
50keV
2013年にACS空洞搬入
⇒今年1月ビームエネルギー400MeV達成!!
今年度はビーム電流50mAでの試験も実施。

## Slide 3
・位置モニタ(BPM) 136台
･･･ビームの軌道
・電流モニタ(SCT) 57台
･･･ビーム電流、粒子数の算出
・位相モニタ(FCT) 113台
･･･ビームエネルギー計算
・ロスモニタ(BLM) 94台
･･･計数管タイプ、シンチレーション
・ワイヤースキャナ(WSM) 36台
･･･ビームの横方向分布を測る
・バンチシェイプモニタ(BSM) 1台
･･･ビーム軸方向分布を測る
⇒これらを2人で監視してます。モニタGr大募集。
J-PARC Linacのモニタ一覧
（RCS入射ラインを含む）

## Slide 4: ビーム位置モニタ(BPM)
・信号利得を大きくするためにストリップライン型を採用
・インピーダンスマッチング⇒50Ωに合わせる様、ストリップラインの幅を決める
⇒端子、フランジの溶接で２～３Ω上がる （経験則）
・ワイヤー(100µm、タングステン金メッキ)擬似信号によるマッピングデータ取得
分解能はx,yともに100µm
・構造上、四極電磁石に入るように設計
ワイヤーを使ったBPMの校正
BPM配置

## Slide 5: 電流モニタ(SCT) 位相モニタ(FCT)
・原理：電磁誘導は簡単に
V = N* dI/dt (Vは誘導起電力、Nはコイルの巻数、Iはビーム電流)
で表される。
・コアは、飽和磁化の高い
ファインメットを採用。
・コイルの巻数
SCT:50ターン FCT：1ターン
・測定レンジ
SCT:0～70mA 精度0.1ｍA
FCT:30ｄB以上
位相精度１deg

## Slide 6: 電流モニタ(SCT)
パルスジェネレータ
出力：1～7V
抵抗 100Ω
SCTコア 50turn
プリアンプ
校正用端子
バッファ
アンプ
オシロ
地下
地上
校正用ケーブルには10mA電流が流れる。
電流10mAにつき出力1.0Vになるよう調整している。
10mA ⇒
出力反転
オシロのターミネーションは間違えないように!!
デジタイザ

## Slide 7: 電流モニタ(SCT) 位相モニタ(FCT)
パルス特性
パルス入力
出力
出力波形：反転している。
このまま放置すると・・・
黄色の波形のように反転する…
制御上で-1倍すると混乱のもとになる
Notes: 位相の校正： ネットアナの周波数測定

## Slide 8: 位相モニタ(FCT)
・エネルギー測定
⇒飛行時間法（TOF法）で計算
ビームエネルギー
L
Δθ
FCT1
FCT2
BEAM
モニタヘッド、検出器、ケーブル位相の
パラメータが必要になる。
加速空洞の位相とビームエネルギーのスキャン
400MeV達成 (2014.1.17)

## Slide 9: ロスモニタ(BLM)
計数管
シンチレーション
・多くは比例計数管を使用
芯線(Φ50µm、白金ワイヤー)
Ar＋CO2を封入し、荷電粒子、X線、ガンマ線が
当たるとイオン化されて信号が得られる。
⇒加速空洞のコンディショニングにも役立っている。
・Machine Protection System（MPS）は、
生出力、高圧異常でビームを止める。
600µs

## Slide 10: ロスモニタ(BLM)
・シンチレーションは
フォトマルにプラスチックシンチレータを接着して
遮光幕を巻きつける。
・ガンマ線に感度が高くビームロスのみを検出する。
・高速応答があり、ビーム診断に有力
・ビーム軌道調整前後で、ロスを減らすことができた。
黄色：ビームパルス300µs
ピンク、緑：ビームロスの波形
・MPSは検討中⇒積分出力

## Slide 11: ワイヤスキャナモニタ(WSM)
ワイヤー：タングステン金メッキ
Φ 80µm ⇒ 30µm
MEBT1、ACSセクション除く
ビームラインで張り替え作業を実施
オレンジ：X方向のプロファイル測定
青：Y方向のプロファイル測定
・測定精度は0.1mm
beam

## Slide 12
データの集積・真空監視
1: WE800,WE900・・・MEBT1～SDTLセクション 20MS/s, 12bit
2: WER200M・・・ACSセクション 200MS/s, 12bit
⇒各データはEPICS レコードでアーカイブできる
3: ワイヤスキャナ用モータードライバ・・・MEBT2、ACSセクション
4: 真空コントロールシステム バンチシェイプモニタ(BSM)用
1
2
4
3
Notes: サンプリング周波数：ビット数 WER:200MS/s、12bit WE：20MS/s 14bit

## Slide 13: バンチシェイプモニタ(BSM)

## Slide 14
測定原理
I(φ)
BEAM
Utarg
1
3
2
5
6
7
8
Signal
USEM
I(z)
Secondary electron
4
B(Isteer)
B(Ibend)
Z
X
Y
X
1.ターゲットワイヤー
2.コリメータ-1
3.RF偏向板+静電レンズ
4.ステアリング
5.コリメータ-2
6. Bend Magnet
7.コリメータ-3
8. 光電子増倍管

## Slide 15
BSM全体図
Y
X

## Slide 16
オフラインでのテスト
・左：ネットワークアナライザを用いたRFテスト
加速周波数に調整するよう上蓋を開けて
ねじを回す
・左下：動作試験で配線されたBSM
・右下：制御プログラムの動作試験

## Slide 17
インストールの様子
・左：ダブレット間はクレーンで持ち上げる。
その後手作業で調節
・左下：モニタとベローズの取り付け
クランプが狭くて手が入りずらい
・右下：０．１mmのタングステンワイヤー

## Slide 18
インストール後のテスト
・RFテストの再現性確認・・・問題なし
・磁場なしでのBSMチューニング ・・・問題なし
・ダブレット通電による磁場の影響確認
⇒磁場ありでのBSMチューニング・・・収束点見えず
熱電子によるチューニングの様子
中に蛍光塗料が塗られていて電子の軌道が見える。
⇒収束点がわかる。

## Slide 19
BSMの漏れ磁場対策
ビームラインにシールドを施す。
・ビームラインに1.0mm厚鉄板４枚
＋モニタ筐体回りに0.4mmケイ素鋼板をはめ込む

## Slide 20
BSMチューニング結果
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Focusing Voltage (kV)
Quadrupole doublet current (A)
Focusing voltage vs doublet current for different shields for BSM#3
No shield
Coils 0.4 mm, Body 0.4 mm
Coils 1.0 mm, Body 0.4 mm
Coils 1.4 mm, Body 0.4 mm

## Slide 21
BSMワイヤー位置調整結果
Chart: BSM Wire Position Tuning
| -4.7 | -4.5999999999999996 | -4.5 | -4.4000000000000004 | -4.2 | -4 | -3.8 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.2 | -3 | -2.8 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.2000000000000002 | -2 | -1.8 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.60000000000000064 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.60000000000000064 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4000000000000004
BSM#3 | 0.27536 | 0.28502 | 0.29469 | 0.33816 | 0.41063 | 0.48792 | 0.56522 | 0.65217 | 0.78744 | 0.90338 | 0.93237 | 0.96135 | 0.98068 | 0.99034 | 1 | 0.98068 | 0.97101 | 0.93237 | 0.89372 | 0.85507 | 0.7971 | 0.74879 | 0.70048 | 0.66184 | 0.62319 | 0.58454 | 0.56522 | 0.53623 | 0.49758 | 0.45894 | 0.43961 | 0.42029 | 0.38164 | 0.35266 | 0.32367 | 0.30435 | 0.28502
BSM#2 | 0.10676 | 0.16216 | 0.17297 | 0.2 | 0.21622 | 0.24324 | 0.27027 | 0.32432 | 0.35676 | 0.44324 | 0.5027 | 0.6 | 0.75 | 0.89865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85135 | 0.68919 | 0.55676 | 0.46486 | 0.36216 | 0.30811 | 0.25946 | 0.21622 | 0.18919 | 0.16216
BSM#1 | 0.3969 | 0.60155 | 0.64496 | 0.77054 | 0.83721 | 0.91473 | 0.97674 | 1 | 1 | 0.95349 | 0.89147 | 0.76899 | 0.70698 | 0.55814 | 0.47132 | 0.35969
1号機：2号機の光電子増倍管の信号
2号機：3号機の光電子増倍管の信号
3号機：直後のロスモニタ積分出力信号
ワイヤー最適位置の決定
各モニタの信号確認
2号機は再度メンテナンス日に調整
ワイヤー位置（position range~±5.0mm）
1号機：0mm
2号機：-0.8mm(flatの中心)
3号機：-0.5mm

## Slide 22
測定結果
ビーム条件： 電流15mA マクロ幅100µs 繰り返し1Hz

## Slide 23
測定結果
空洞のRF調整が必要なことが確認できる。
ビームパルス
ビームの縦方向分布

## Slide 24
今後の予定
BSM関係
・ワイヤーとRF収束のガスによる真空対策
・位相分解能の改善
・RF位相安定度の更新
・モータドライバーの更新
等々
それ以外
・MEBT1:チョッパーとスクレーパーの監視モニタの実用化
⇒ビーム透過率モニタ、温度監視モニタ
・レーザープロファイルモニタの開発
・ADSラインにつけるモニタの開発
等々
Notes: レーザープロファイルモニタ：募集中⇒三浦さんと相談。